宁波市奉化区人民医院

院内议标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《宁波市奉化区人民医院采购管理办法》等有关法律法规规定，针对以下项目进行院内公开招标，欢迎符合要求的供应商前来报名参加。

一、采购项目编号：FHPHCG-030

二、项目名称：宁波市奉化区人民医院采购项目

三、采购组织类型：院内议标/市场征询

四、项目概况：项目名称、数量及预算

| 标项号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储器 | 套 | 1 | 15 | 信息中心 |
| 2 | 石蜡切片机 | 台 | 1 | 9 | 病理科 |
| 3 | 旁流CO2模块 | 套 | 2 | 4 | 迈瑞监护仪 |
| 4 | 中央空调主机维保 | 年 | 3 | 19.5 | 住院部+特检楼 |
| 5 | 绿化养护 | 年 | 3 | 21 | 绿化养护+盆景租赁 |
| 6 | 核磁共振设备保修 | 年 | 3 | 185 | 西门子1台，原厂维保 |
| 7 | DSA设备保修 | 年 | 3 | 105 | 东芝1台，原厂维保 |
| 8 | 超声设备保修 | 年 | 3 | 195 | 三星等品牌11台 |

备注：本项目设有预算金额，请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额报价作无效标处理。标项6、7、8为市场征询项目。

五、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.所投产品必须符合中华人民共和国有关技术标准。

4.投标人如为进口产品货物的代理商，还须提供产品制造商有效的授权函。

5.本项目不接受联合体投标。

六、院内招标公告相关信息发布于宁波市奉化区人民医院微信公众号和宁波名诚招标代理有限公司 http://www.nbmcbidding.com/，报名截止时间至2024年5月27日17:00，欢迎具有合法经营资质的供应商用钉钉扫描下图二维码报名，超出此时间不再受理。

奉化区人民医院院内议标报名二维码（钉钉）

七、开标时间和地点：

1.开标时间：2024年5月28日13：40（北京时间）

2.开标地点：宁波市奉化区人民医院行政楼五楼会议室

八、咨询联系方式

联系人：章先生

联系电话：0574-88587031

地址：宁波市奉化区人民医院8号楼二楼采购管理中心

宁波市奉化区人民医院

2024年5月21日

院内议标文件

项目编号：   FHPHCG-030

项目名称：宁波市奉化区人民医院采购项目

采购人：宁波市奉化区人民医院

2024年5月

温馨提示：投标文件必须装订成册。选择参加多个子包投标的单位，投标文件应按子包号分别编制、装订和包封

第一章 投标须知

根据宁波市奉化区人民医院采购管理办法的要求, 对本院需求的项目进行公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。

- 项目编号: FHPHCG-030

- 采购方式： 院内议标

- 投标单位的资格要求：见下页

- 招标文件发放：宁波名诚招标代理有限公司 http://www.nbmcbidding.com/、宁波市奉化区人民医院微信公众号

- 投标时间和地点：

投标单位应于 2024年5月28日下午13：40 将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 开标时间： 2024年 5 月 28 日下午13：40

开标地点：宁波市奉化区人民医院行政五楼会议室

- 联系地址和电话：

地址：宁波市奉化区人民医院采购管理中心

联系人：章先生

联系电话：0574-88587031

第二章 投标单位资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定。

- 具备合法的独立法人资格,注册资金在10万元（医疗器械投标商需50万元）以上。

- 投标单位必须提供企业的营业执照和相关资格证件。医疗器械投标单位必须提供食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营或生产企业许可证，以及医疗器械产品注册证。

- 具有各级代理授权书，包括国内生产企业或进口产品的国内总代理商或唯一指定代理商、浙江省级代理商、区域代理商。

- 所有相关资格证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

- 投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前两年内经营活动无不良记录信息。

- 投标单位基本售后服务要求

- 投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议）。

- 耗材类产品送货当日距产品失效期不小于6个月，批间差必须符合产品说明书。

- 配送及运费由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。

- 除特殊有约定时间外中标方接需方维修电话通知须在24小时内到达医院现场。

第三章  报价要求

一、 投标价格不得高于浙江省展销会入围价。

  - 对于已经在我院供货的产品，投标价不得高于现供货价。

  - 为防止出现恶意扰乱招标程序的报价，投标人报价高于预算或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

  - 投标单位如违反上述条款，将被取消投标资格或终止合同（协议）。

第四章 投标文件格式

一、投标文件内容包括（逐页加盖公章）：

1） 产品报价单（附二）（非设备类可自行设计报价单）

2） 产品彩页、配置清单、技术参数

3） 所投设备如需使用配套耗材，须将所需耗材一并列清单报价格，并注明医保两定平台耗材采购代码（耗材必须取得平台配送权）。同时提供销售给其他单位的同款产品发票或合同复印件。

4） 相关管理部门颁发的证件/医疗器械生产企业检验报告（国产）、医疗器械入境货物检验检疫证明（进口）；

5） 培训方案、维保/售后服务方案；

6） 投标公司企业三证一照等相关证件

7） 生产厂家对经销商的授权书

8） 授权公司企业三证等相关资料

9） 《法定代表人授权委托书》（附三）

10） 法人代表与受委托人身份证复印件

11） 产品质量与服务承诺书（附四）

12） 子包4项目供应商需具有集中式制冷空调设备维修安装资质证书；其他证明服务能力或特殊行业必须具备的资质证书等

13）提供销售给其他医院的同款型号产品发票复印件（近二年，3份）

14）《廉洁承诺书》（附五）

15）无重大违法记录声明函（附六）

16）依法缴纳税收承诺书（附七）

17）依法缴纳社会保障资金承诺书（附八）

18）同款型号产品使用医院客户清单（浙江省内二甲及以上医院）

二、 《宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单》置于标书首页。

三、 招标文件有格式要求的必须按照格式要求提供，招标文件未规定格式要求的，可以自行拟定格式；招标文件要求提供原件的，必须提供原件，招标文件未要求原件的，可以提供复印件但必须加盖供应商公章。

四、投标文件请用信封密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标项目标项号和名称（产品名称、品牌）。

五、投标文件一式伍份，正本壹份，副本肆份，每份投标文件封面标明“正本”或“副本”。选择参加多个项目的单位，应按标项号分别编制、装订和包封。

六、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

- 未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

- 投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。

- 投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。

- 投标单位不符合投标单位资格要求的。

- 投标单位不符合产品报价要求的。

- 投标文件中提供伪造、虚假材料的。

第五章 招标内容与技术需求

- 招标项目清单

| 标项号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储器 | 套 | 1 | 15 |
| 2 | 石蜡切片机 | 台 | 1 | 9 |
| 3 | 旁流CO2模块 | 套 | 2 | 4 |
| 4 | 中央空调主机维保 | 年 | 3 | 19.5 |
| 5 | 绿化养护 | 年 | 3 | 21 |
| 6 | 核磁共振设备保修 | 年 | 3 | 185 |
| 7 | DSA设备保修 | 年 | 3 | 105 |
| 8 | 超声设备保修 | 年 | 3 | 195 |

备注：本项目设有预算金额，请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额报价作无效标处理。标项6、7、8为市场征询项目。

特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

二、技术需求与参数

子包一、存储器  1套

| 存储控 制器 | 控制器数量 | 标配2个热插拔存储控制器 |
| --- | --- | --- |
|  | 存储处理器 | 每个存储阵列配置4颗存储处理器，需提供厂商官网或官网彩页截图证明并盖章。 |
|  | 缓存 | 配置≥24GB缓存，存储系统掉电无需电池进行保护。 |
|  | 控制器缓存扩展 | 支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥8TB/阵列。 |
|  | 主机接口 | 或≥8个16Gbps FC主机接口/阵列 |
| 存储容量 | 硬盘类型 | 同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插。 |
|  | 硬盘扩展 | 最大支持240块SFF或者120块LFF，同时支持SFF和LFF扩展柜混扩 |
|  | 硬盘容量 | 配置6*14TB 12G SAS 7.2K 3.5in HDD通用硬盘 |
|  | 可扩展容量 | 最大可扩展容量为2.16PB |
|  | Raid级别 | 支持RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / MSA DP+ |
|  | 高速磁盘故障恢复 | 采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发。 |
|  | 虚拟化阵列 | 允许数据卷跨越同时最多240块硬盘，无需进行线性Raid后空间再绑定。 |
| 存储高级功能 | 精简配置 | 配置卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。 |
|  | LUN数量 | 最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可，每个LUN最大支持140TB。 |
|  | 智能写感知 | 支持智能写感知功能，通过写I/O分辨，将随机写IO数据自动存储到性能层（SSD)，将顺序写I/O数据存储到更加经济的标准层和归档层。提高数据存储介质选择的精准度，节约成本，配置少量SSD可以提升2-4倍的性能。 |
|  | 实时智能分层 | 支持数据智能分层功能。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在性能层（SSD）、标准层（10/15K SAS）和归档层（7.2K NL-SAS）之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。 |
|  | 容错条带再平衡 | 通过此技术实现，当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性。 |
|  | 快照及卷拷贝 | 支持磁盘快照功能，配置64个快照。支持128个时间点的卷（数据）拷贝，快照可扩至512个。 |
|  | 远程复制 | 支持数据异步复制，支持阵列间的故障切换和切回功能。 |
|  | 健康状态检测 | 配置智能健康检测功能，对海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照最佳实践进行检查，给出运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防。需提供厂商官网或官网彩页截图证明并盖章。 |
|  | 虚拟化集成 | 与VMware vSphere、vCenter SRM等虚拟化高度适配和集成。 |
|  | 断电保护 | 要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式。 |
| 兼容性 | 操作系统 | Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 VMware Red Hat Linux SuSE SLES Linux Citrix XenServer |
| 安装和 服务 | 安装和服务 | 供原厂三年7x24原厂质保服务，原厂上门安装服务。支持更高级别的服务。 |

系统集成服务：

- 包含数据平台搭建、数据迁移、系统集成、网络集成、策略优化，包含本项目所有软硬件设备部署、上架、布线、安装调试、联调联通、技术培训、设备搬迁至上线稳定运行等各类费用；上线保障，原利旧服务器安装调试、联调服务等，包含本次项目中所需的网线、跳线等辅材。

- 子包二、石蜡切片机  1台

- 样品尺寸要求：正常包埋盒尺寸可用。

- 具有样品回缩功能，5-100μm可调。

- 切片厚度范围：0.5μm～100μm可调。

- 样品修块厚度设定范围：1-600μm。

- 配备一次性窄刀片刀架，刀架可方便左右、前后移动，切片时无需移动刀片，刀片全长可用，刀架可通过简便操作使刀架旋转，表面易清洁。

- 具备快速复位功能。

- 子包三、旁流CO2模块  2套

- 模块化设计，不需要额外提供电源线，可以在迈瑞监护仪中即插即用。

- 在监护仪上使用时，具有呼吸窒息报警延迟功能，报警延迟时间设置范围：10s--40s。

- CO2测量范围：0～99 mmHg，分辨率1mmHg。

- CO2气体采样率支持成人：70 ml/min、100 ml/min、120 ml/min和150 ml/min 可选；小儿、新生儿：70 ml/min和100 ml/min 可选。

- CO2测量时支持对于气道中气体：氧气浓度，笑气浓度和地氟醚浓度的补偿，保证CO2参数检测的准确性。

- 模块在设置的时间内没有监测到病人呼吸，自动进入待命模式，延长模块的使用寿命。

- 子包四、中央空调主机维保  3年

- 服务范围：

| 机组类型 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 项目地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心式冷水机组 | 特灵 | CVHG670 | 3 | 住院部 |
| 螺杆式冷水机组 | 特灵 | RTHB450 | 1 | 住院部 |
| 风冷热泵机组 | 特灵 | RTXA211 | 2 | 特检楼 |
| 空调群控自控系统 | 特灵 | Tracer Summit | 1 | 住院部+特检楼 |

- 维保服务要求：

（1）供应商应按以下维护保养项目维修方法对冷水机组进行一年一次的设备停机检修和预防性保养。停机期间，每年1次进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

检修压缩机-电机组件

·电动机绝缘性能测定，在切断电源后，用兆欧表测量相间及相对地的电阻，记录电机绕阻的绝缘电阻；

·检修电机轴承的润滑情况，润滑开式电机；

·检修确认开式电机驱动装置的定位，校核同心度；

·检修联轴器及入口导叶操作机构和联接机构；

·检修密封情况。

检修压缩机润滑油系统

·检修润滑油油质，抽出部分油质化验并分析，进行油品的酸碱度测试，并检查油中是否有颗粒，今后运行中根据油品的检测情况来定是否需更换润滑油。

·检修加热器和恒温器；

·检修所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油加热器和电磁阀等，当油压下降30％，油过滤器必须更换。在更换油过滤器时，检查是否有铝屑存在，因金属屑的存在会磨损轴承；

·检查滑阀工作度，核准滑阀定位计；

·检修回油系统，每年更换回油系统中的干燥过滤器。如回油系统运转不良，可早些更换，在更换同时检修油引射器是否被外来物质堵塞。

执行下列各项操作，检修电机启动器：

·执行诊断检修程序，检修所有控制器是否有明显问题；

·检修厂方设定的控制器设定值有无改变；

·清洁接触器或建议更换；

·检修连接机构；

·检修所有接线端，包括接触器上的接点，过载保护器，端子排以及压缩机电机端子排上的接头连接紧密牢靠；

·检修过负荷装置，并取油样检修标定；

·空载运行启动器（或在启动前）；检修状态指示灯。

检修控制面板，确定下列各项：

·执行诊断检修程序；

·检修安全停机运行状态；

·检修所有接线端，并拧紧；

·检修显示数据的精度和设定值。

检修所有接线端检修冷凝器、蒸发器的下列各项：

·检修水流量及水质是否合格，水中是否有水垢．腐蚀或锈蚀．泥渣及藻类等物，水的PH值是否控制在7-8.5之间；

·检修水流开关的控制情况；

·根据运行记录参数，分析热交换效果，必要时建议用户进行一年一次的冷凝器物理清洗；

·必要时更换密封垫，并拧紧；

·检修显示数据的精度和设定值。

检修系统的下列各项：

·检修冷媒充注量，进行泄漏检修，找出泄漏处并进行修理；

·按要求补充制冷剂至规定数量；

·记录蒸发器液体视液镜的液体；

·检修制冷循环，确认处于正常平衡状态；

总的项目检查包括下列各项：

·遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层和处理表面生锈处；

·完成上述维护工作后，清洁设备和周围环境；

（2）供应商每月进行下列各项检查，确保机组在整个供冷制热季节都运行高效、可靠：

·检查确认机组正常的运行条件和运行状态，查看机组运行记录，并进行数据分析，提出检修方案并进行修理；

·按要求调节运行控制；

·检查油位和制冷剂液位，进行漏点检查；

·定期进行制冷剂泄漏的检查；

·检查电机、启动器、所有电气控制元件运行状态；

·检查油温，油加热器；

·制冷循环系统，确认其是否处于正常平衡状态；

·检查润滑系统、回油系统；

·记录和报告要求的备件；

·配合检查辅助设备的运行状态，包括冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔等设备是否处于正常状态。

3. 本项目报价为设备日常维护保养维修人工费用，包含但不仅限于：人工费、机械费、包装、运费、保险费、管理费、税费等完成本项目服务所需要的费用（不含配件费用，更换的配件为原厂特灵配件，需提供原厂证明或原厂防伪标签）。

- 子包五、绿化养护  3年

- 医院花木、草坪等绿化养护面积6000平方米。

- 盆景租赁100盆：大盆景32盆（1.2米以上）、中盆景68盆（0.6-1.2米）。

- 绿化养护每周一次，草坪两个月维护一次。

- 盆景需及时更换，不得出现枯黄情况。

- 子包六、核磁共振设备保修  3年

- 西门子核磁共振（型号为：MAGNETOM Avanto Dot）。

- 此次保修为全保，包含冷水机和冷头维修、液氦供应和空调维修。

- 每年至少2次预防性维护保养（含耗材）等，保证开机率达到95%以上。

- 子包七、DSA设备保修  3年

- 日本东芝的数字减影血管造影X线机（DSA）（型号为：Infx-8000F）。

- 此次保修不含球管和探测器，其它全保。

- 每年进行2次的预防性维护保养。

- 子包八、超声设备保修  3年

- 11台超声设备清单：

| 序号 | 品牌 | 机型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESAOTE | MyLabTwice | 探头全保 探头全保 |
| 2 | GE | VOLUSON E8 |  |
| 3 | 三星 | WS80A |  |
| 4 | 三星 | RS80A |  |
| 5 | 声科 | Aixplorer |  |
| 6 | MINDRAY | M7 |  |
| 7 | MINDRAY | DC-8 |  |
| 8 | MINDRAY | DC-8 |  |
| 9 | ESAOTE | MyLabFive |  |
| 10 | MINDRAY | M7 |  |
| 11 | MINDRAY | Resona 7T |  |

包含特殊探头:

| 探头型号 | 品牌 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| IOE323 | ESAOTE | 外科手术专用探头 |

- 超声设备和探头全保，并且进行至少一年2次的维护保养，并出报告。开机保证90%以上。

附件一：

封面

宁波市奉化区人民医院

院内议标项目FHPHCG-030

投 标 文 件

正本/副本

标项号/项目名称：

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

地址：

签发日期：              年             月              日

附件二：

宁波市奉化区人民医院招标产品投标报价单

| 产品名称 | 规格型号 | 注册证号 | 国产/进口 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：医疗器械产品请填写注册证号，非医疗器械产品不填。

# 附件三：

# 法定代表人授权委托书

致宁波市奉化区人民医院：

兹委派我单位   全权代表姓名、职务   先生/女士为本公司合法代理人（身份证号：                      ，联系方式手机号               ），代表本公司参加贵院组织的此次招标项目  FHPHCG-030/项目名称  ，全权处理招标过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。

本委托书共1份1页，必须由本公司法定代表签字盖章，并加盖本公司公章方为有效。复印无效。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

受委托人（签字）：

签发日期：               年             月               日

附件四：

产品质量与服务承诺书

致宁波市奉化区人民医院：

公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

- 我公司销售的医疗器械质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

- 我公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议），并负责货物搬运入库。

- 若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题我公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所有业务并追究由此造成的损失。

- 本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

- 公司承诺此次招标报价不高于公司在省内展销会的入围价。

- 协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

7、公司承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假，采购人可取消我方任何资格，我方对此无任何异议。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件五：

廉洁承诺书

致宁波市奉化区人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在本次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、民法典等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制串标、围标等各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

附件六：

无重大违法记录声明函

致宁波市奉化区人民医院：

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

注：

1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件七：

依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

（注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

附件八：

依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：               年             月             日

（注：供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）